Opis przedmiotu zamówienia dostawy komparatorów masy

Przedmiotem zamówienia postępowania wspólnego jest 14 szt. fabrycznie nowych komparatorów masy Max ≥ 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg obejmujący ich dostawę, uruchomienie i przeprowadzenie testów sprawdzających, dostarczenie do miejsca użytkowania wskazanego przez Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia zgodnie z poniższymi warunkami.

Każdy Zamawiający (Beneficjent) jest odrębnym płatnikiem i podpisze we własnym imieniu umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

38300000-8  - Przyrządy do pomiaru

- Zamawiający:

  - Wykaz zamawiających wspólnie (Zamawiających Beneficjentów) przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia, wyznaczających spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1. Wykaz Zamawiających (Beneficjentów) i odpowiednio ilości komparatorów masy:

| Lp. | Nazwa Zamawiającego (Beneficjenta) | Siedziba Zamawiającego (Beneficjenta) | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okręgowy Urząd Miar | ul. Elektoralna 4/6 00-139 WARSZAWA | 2 |
|  | Okręgowy Urząd Miar | ul. Młodych Techników 61/63 53-647 WROCŁAW | 2 |
|  | Okręgowy Urząd Miar | ul. Krakowska 19 61-893 POZNAŃ | 1 |
|  | Okręgowy Urząd Miar | ul. Rynek 9 40-957 KATOWICE | 2 |
|  | Okręgowy Urząd Miar | ul. Polanki 124 C 80-308 GDAŃSK – OLIWA | 2 |
|  | Okręgowy Urząd Miar | ul. Narutowicza 75 90-132 ŁÓDŹ | 1 |
|  | Okręgowy Urząd Miar | ul. Królowej Jadwigi 25 85-231 BYDGOSZCZ | 2 |
|  | Okręgowy Urząd Miar | Pl. Lotników 4/5 70-414 SZCZECIN | 2 |
| RAZEM: | 14 |

  - Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania wspólnego na podstawie art. 16 ust.1 ustawy Pzp jest:

Okręgowy Urząd Miar

85-231 BYDGOSZCZ, ul. Królowej Jadwigi 25

- Wykaz wymagań przedmiotu zamówienia:

Fabrycznie nowy komparator masy Max ≥ 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg - 14 szt.

UWAGA:

Dopuszcza się ofertę przedstawiającą dwa komparatory masy, które łącznie spełniają poniżej określone wymagania.

Tabela nr 2. Wymagania dla fabrycznie nowych komparatorów masy Max ≥ 2kg / 10kg; d=0,5 mg /1 mg:

| Wymaganie | Wartość wymagana |
| --- | --- |
| Obciążenie maksymalne (Max) | ≥ 2 kg / co najmniej 10 kg |
| Zakres sprawdzanych wzorców masy | wzorce wykonane zgodnie z OIML R111-1 o masie co najmniej 2 kg, 5 kg i 10 kg |
| Działka elementarna (d) | 0,5 mg /1 mg |
| Zmienność wskazań (odchylenie standardowe) | nie większa niż 3 d |
| Zakres równoważenia elektrycznego (zakres tarowania) | cały zakres pomiarowy |
| Czas stabilizacji wyniku pomiaru | nie dłużej niż 15 s |
| Adiustacja | dostępna dla użytkownika komparatora - zewnętrzna lub wewnętrzna |
| Urządzenie poziomujące | wskaźnik poziomu oraz urządzenie przeznaczone do wypoziomowania komparatora |
| Poprawność działania komparatora dla: - temperatury pracy: - wilgotności względnej powietrza: | co najmniej: 22°C ± 7°C co najmniej: 40 % ÷ 60 % |
| Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia |
| Odporność komparatora na działanie ładunków elektrostatycznych. |
| Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| Inne wymagania, które zostaną zawarte w umowie z dostawcą komparatorów |
| Minimalny okres gwarancji - 2 lata. |
| Minimalny okres świadczenia usług pogwarancyjnych - 5 lat. |
| Czas reakcji serwisowej - czyli okres czasu od dnia zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu komparatora do rozpoczęcia czynności mających na celu usunięcie nieprawidłowości - nie powinien przekraczać 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. |
| Naprawa, wymiana nieprawidłowo działających podzespołów (elementów) komparatora lub całego komparatora na nowy o co najmniej takich samych parametrach metrologicznych, powinna nastąpić nie później niż w terminie 6 tygodni, licząc od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu reklamacji. |
| Dostawca komparatorów pokrywa wszystkie koszty związane z ich dostarczeniem i uruchomieniem w miejscach wskazanych w umowie. |
| Dostawca komparatorów przeprowadzi bezpłatne szkolenie co najmniej 3 osób w zakresie obsługi komparatorów w miejscach wskazanych w każdej umowie. |
| Wszystkie komparatory należy dostarczyć do OUM w Bydgoszczy, Wydział Zamiejscowy w Toruniu - ul. Sułkowskiego 2, 87-100 Toruń, gdzie zostaną przeprowadzone testy sprawdzające w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty ich dostarczenia i uruchomienia w ww. miejscu. |
| Po weryfikacji parametrów technicznych, komparatory spełniające wymagania należy przewieźć do miejsca ich docelowego użytkowania zgodnie z poniższą tabelą. |

Wykaz miejscowości, w których komparatory masy będą użytkowane i Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie obsługi przedmiotu zamówienia pracowników Zamawiającego:

Tabela nr 3. Wykaz miejsc dostaw (docelowego użytkowania) komparatorów masy (dokładne adresy określone będą w treści umowy):

| Lp. | Zamawiający (Beneficjent) | Miejsce docelowego użytkowania | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okręgowy Urząd Miar w Warszawie | Lublin Białystok | 1 1 |
| 2. | Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu | Wrocław | 2 |
| 3. | Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu | Gniezno | 1 |
| 4. | Okręgowy Urząd Miar w Katowicach | Katowice Częstochowa | 1 1 |
| 5. | Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku | Gdańsk | 2 |
| 6. | Okręgowy Urząd Miar w Łodzi | Kielce | 1 |
| 7. | Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy | Bydgoszcz Włocławek | 1 1 |
| 8. | Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie | Stargard Koszalin | 1 1 |
| RAZEM: | 14 |