Załącznik nr 1

do sprawy nr RG.26.04.2021

z dnia 2021.04.16

.........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

..................................................

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany ................................................................................................................ działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP...........................................  REGON......................................  KOM. ................................................

TEL. ............................................ FAKS ....................................... e-mail: ..............................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą: ..................................................... ...................................................................................................................... składamy ofertę na:

(nazwa przedmiotu zamówienia)

- Cena (C):

| Część | Przedmiot zamówienia | Ilość [j.m.] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komparator masy Max ≥1kg d=0,1mg (1 szt.) | 1 szt. |  |  |  |

Łączna wartość netto					            ……............................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

Należny podatek VAT(…… %) 			            .……................………......……….. zł

Łączna wartość brutto słownie 			            ……............................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

- Okres Gwarancji (G) - zgodnie z treścią pkt 3.2. Zapytania Ofertowego:

| Część | Przedmiot zamówienia | Okres gwarancji [ilość miesięcy] |
| --- | --- | --- |
|  | Komparator masy Max ≥1kg d=0,1mg (1 szt.) |  |

Termin realizacji zamówienia:		............................... (DD-MM-RRRR)

Termin związania ofertą: 			............................... dni

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

- pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:

- kopia: nadania NIP, REGON,

- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,

- informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, typ, model itp.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

...........................................................

podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

Załącznik nr 2

do sprawy nr RG.26.04.2021

z dnia 2021.04.16

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(według art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

„Komparator masy Max ≥1kg  d=0,1mg   (1 szt.)”

Oświadczam że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

- w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów przedstawiam pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

- Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO, zawartą w pkt 7 zapytania ofertowego nr RG.26.04.2021.

..........................................................................		           .........................................................................

miejscowość, data 							podpis Wykonawcy

.......................................................................

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

do sprawy nr RG.26.04.2021

z dnia 2021.04.16

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę pn.:

Komparator masy Max ≥1kg  d=0,1mg   (1 szt.)

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy komparator masy Max ≥ 1 kg d=0,1 mg (1 szt.) zgodny z następującymi wymaganiami:

| Wymaganie | Wartość wymagana |
| --- | --- |
| Obciążenie maksymalne (Max) | co najmniej 1 kg |
| Zakres sprawdzanych wzorców masy | wzorce wykonane zgodnie z OIML R111-1 o masie 200 g, 500 g i 1 kg klasy dokładności E2 oraz wzorce masy niższych klas dokładności od 1 g do 1 kg |
| Działka elementarna (d) | 0,1 mg |
| Zmienność wskazań (odchylenie standardowe) | nie większa niż 0,07 mg dla obciążenia 200 g oraz nie większa niż 1 d dla obciążenia 1 kg |
| Czas stabilizacji wyniku pomiaru | nie dłużej niż 5 s |
| Adiustacja | dostępna dla użytkownika komparatora - zewnętrzna lub wewnętrzna |
| Urządzenie poziomujące | wskaźnik poziomu oraz urządzenie przeznaczone do wypoziomowania komparatora |
| Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia |
| Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| Inne wymagania, które zostaną zawarte w umowie z dostawcą komparatora |
| Minimalny okres gwarancji - 2 lata. |
| Minimalny okres świadczenia usług pogwarancyjnych - 5 lat. |
| Czas reakcji serwisowej - czyli okres czasu od dnia zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu komparatora do rozpoczęcia czynności mających na celu usunięcie nieprawidłowości - nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. |
| Naprawa, wymiana nieprawidłowo działających podzespołów (elementów) komparatora lub całego komparatora na nowy o co najmniej takich samych parametrach metrologicznych, powinna nastąpić nie później niż w terminie 6 tygodni, licząc od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu reklamacji. |
| Dostawca komparatora pokrywa wszystkie koszty związane z dostarczeniem komparatora i jego uruchomieniem w siedzibie OUM w Bydgoszczy. |
| W siedzibie OUM w Bydgoszczy zostaną przeprowadzone testy sprawdzające w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty dostarczenia komparatora do ww. miejsca. Pozytywny wynik testów będzie stanowił potwierdzenie spełnienia wymagań metrologicznych. |
| Dostawca komparatora przeprowadzi bezpłatne szkolenie co najmniej 3 osób w zakresie obsługi komparatora w siedzibie OUM w Bydgoszczy. |